## ES
imagen | situacion | texto | accion
0 | Centralita de vitrina sin corriente | Vitrina sin suministro eléctrico | Comprobar el sumnistro electrico
1 | T1 tenue ámbar. Resto apagado, Luminaria encendida. | Vitrina Apagada. | Estado normal, si es necesario encender, pulse el botón.
2 | T1 en verde fijo, luminaria encendida. | Vitrina Encendida. | Estado normal, operación correcta.
3 | T1 apagada, botón T2 (-) encendido en amarillo, y si tiene configurado, el botón de alarma T4 en color rojo fijo. Luminaria encendida | Vitrina Encendida, con extracción en modo noche y/o reducido. | Si es voluntario, es correcto, en caso contrario pulsar el botón (-)
3 | T1 encendido, botón T2 (-) encendido en amarillo, y si tiene configurado, el botón de alarma T4 en color rojo fijo. Luminaria encendida | Vitrina Encendida, con extracción en modo noche y/o reducido. (No se ha activado en conjunto a la alarma en Rojo). | Si es voluntario, es correcto, en caso contrario pulsar el botón (-)
4 | T1 en verde fijo, botón T3 (+) en amarillo fijo. Luminaria encendida. | Vitrina Encendida, con extracción en modo máximo. | Si es voluntario, es correcto, en caso contrario pulsar el botón (+)
5 | T1 en verde fijo, T4 en color naranja parpadeando. Luminaria encendida. | Vitrina Encendida, Apertura máxima excedida. Alarma color naranja. | Comprobar la ventana guillotina por encima de los topes 500mm o existe una combinación de apertura vertical y ventanas horizontales.
6 | T1 en verde fijo, botón T2 (-) y T3 (+) en amarillo fijo. Luminaria encendida. | Vitrina encendida, con combinacion de teclas para evadir modo dia/noche (BMS). | Si es voluntario, es correcto, en caso contrario pulsar uno de estos botones y luego el otro para salir del modo evasión BMS.
6 | T1 en verde fijo, botón T2 (-) en amarillo fijo y T3 (+) en amarillo parpadeando. Luminaria encendida. | Vitrina encendida, con combinacion de teclas para evadir modo dia/noche (BMS). Activo el modo (+) | Si es voluntario, es correcto, en caso contrario pulsar uno de estos botones y luego el otro para salir del modo evasión BMS.
6 | T1 en verde fijo, botón T2 (-) en amarillo parpadeando y T3 (+) en amarillo fijo. Luminaria encendida. | Vitrina encendida, con combinacion de teclas para evadir modo dia/noche (BMS). Activo el modo (-) | Si es voluntario, es correcto, en caso contrario pulsar uno de estos botones y luego el otro para salir del modo evasión BMS.
7 | VITRINA ENCENDIDA, T1 apagado, botón T4 alarma en color rojo fijo. Luminaria encendida. | Vitrina que estando encendida, tiene la alarma roja parpadeando, esto manifiesta una posible falta o exceso de aire de extracción. | Pulse el botón de alarma para silenciarla, Cambie el volumen de aire cerrando la ventana guillotina o apagando el botón (+) si esta pulsado. Si persiste, llame a Waldner.
8 | T1 en verde parpadeando, T4 en rojo parpadeando. Luminaria encendida. | Vitrina que estando encendida, manifiesta alarma de servicio. | Llame a Servicio Waldner para comprobaciones necesarias.
8 | T1 en verde fijo, T4 en rojo parpadeando. Luminaria encendida. | Vitrina que estando encendida, manifiesta alarma de temperatura máxima alcanzada. | Al descender la temperatura de lo programado ( 42° básico) se elimina automáticamente.
9 | Todos los botones encienden y apagan, en bucle. | Vitrina que al dar corriente manifiesta un fallo de suministro eléctrico. (AC3) | Cortar el suministro eléctrico de la centralita. Contactar servicio técnico Waldner.
9 | Todos los botones encienden y apagan, en bucle. | Vitrina que al dar corriente manifiesta un fallo de suministro eléctrico. (AC3) | Cortar el suministro eléctrico de la centralita. Contactar servicio técnico Waldner.
2 | T1 en verde parpadeando. Luminaria encendida. | Vitrina que estando encendida, parpadea su botón de encendido, esta avisando de haber alcanzado la fecha para revisión. (AC3) | No es necesario ninguna acción, pero se recomienda contactar servicio técnico Waldner para concertar cita de revisión

## EN
Image | situation | Text | Action
0 | No power supply on electronics | Fume cupboard without power supply | Check the power supply
1 | T1 dim amber. Rest off, light on. | Fume cupboard OFF. | Normal state, if necessary to turn on, press the button.
2 | T1 on steady green, light on. | Fume cupboard ON. | Normal state, correct operation.
3 | T1 off, T2 (-) button lit yellow, and if configured, alarm button T4 solid red. Light on | Fume cupboard turned ON, with exhaust air in night and/or decreased mode. | If it's voluntary, that's correct; otherwise, press the (-) button.
3 | T1 on, button T2 (-) lit yellow, and if configured, alarm button T4 solid red. Light on | Fume cupboard ON, with exhaust air in night and/or decreased mode. (Not activated in conjunction with the red alarm). | If it's voluntary, that's correct; otherwise, press the (-) button.
4 | T1 solid green, T3 (+) button solid yellow. Light on. | Fume cupboard ON, with extraction in increased mode. | If it's voluntary, that's correct; otherwise, press the (+) button.
5 | T1 is solid green, T4 is flashing orange. Light is on. | Fume cupboard ON, Maximum opening exceeded. Orange alarm. | Check if the sash window is above the 500 mm stops or if there is a combination of vertical opening and horizontal windows.
6 | T1 is solid green, buttons T2 (-) and T3 (+) are solid yellow. Light is on. | Fume cupboard turned ON, with key combination to bypass day/night mode (BMS). | If it is voluntary, it is correct; otherwise, press one of these buttons and then the other to exit BMS override mode.
6 | T1 is solid green, button T2 (-) is solid yellow, and T3 (+) is flashing yellow. Light is on. | Fume cupboard ON, with key combination to override day/night mode (BMS). I´ts active the (+) mode. | If it is voluntary, it is correct; otherwise, press one of these buttons and then the other to exit BMS override mode.
6 | T1 solid green, button T2 (-) flashing yellow, and T3 (+) solid yellow. Light on. | Fume cupboard ON, with key combination to override day/night mode (BMS). I´ts active the (-) mode. | If it is voluntary, it is correct; otherwise, press one of these buttons and then the other to exit BMS override mode.
7 | Fume cupboard on, T1 off, T4 alarm button solid red. Light on. | The Fume cupboard, when switched ON, has a flashing red alarm; this indicates a possible lack or excess of extraction air. | Press the alarm button to acknowledge. Change the air volume by closing the sash window or turning off the (+) button if it is pressed. If the problem persists, call Waldner.
8 | T1 flashing green, T4 flashing red. Light on. | Fume cupboard that, when switched ON, indicates a service alarm. | Call Waldner Service for necessary checks.
8 | T1 is solid green, T4 is flashing red. Light is on. | Fume cupboard that, when switched ON, displays an alarm indicating the maximum temperature reached. | When the temperature drops below the programmed level (basic 42°), it is automatically removed.
9 | All the buttons turn on and off, in a loop. | Fume cupboard that, when powered ON, indicates a power supply failure. (AC3) | Cut off the power supply to the control unit. Contact Waldner technical support.
9 | All the buttons turn on and off, in a loop. | Fume cupboard that, when powered ON, indicates a power supply failure. (AC3) | Cut off the power supply to the control unit. Contact Waldner technical support.
2 | T1 is flashing green. Light is on. | A Fume cupboard whose T1 button is flashing green while it is ON is indicating that the inspection date has been reached. (AC3) | No action is required, but it is recommended to contact Waldner Technical Service to schedule a service appointment.